BCE02 Positive Control 제조지침서

| 작성팀 | 생산관리팀 |
| --- | --- |
| 구 분 | ■ 관리 본 (No. 1 /1 ) |
|  | □ 비 관리 본 |

| 문서 개정 이력 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개정 No. | 제/개정 일자 | 제/개정 내용 | 결 재 |  |  |
|  |  |  | 담당 | 검토 | 승인 |
| 0 | 2023.03.14 | 신규 제품(48-well) 도입으로 인한 제정 |  |  |  |
| 1 | 2023.10.27 | 지점 GMP 생산동 폐쇄에 따른 지점보관 장소 삭제 |  |  |  |
| 2 | 2024.04.26 | 국내용Trx1 단위 변경 (ng/㎖ → U/㎖) |  |  |  |
| 3 | 2024.08.16 | Antibody Coated Plate 제조공정 변경에 따른 개정(Buffer 명칭 변경) |  |  |  |
| 4 | 2025.12.17 | 작업 전 점검 사항 추가 및 오기 수정에 따른 개정 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

1.0 Positive Control 제조공정

1.1 정의

• Positive Control은 검사 신뢰도를 확인하기 위하여 DxMe® BC Kit Cut-off 값 이상의 hTrx1을 포함한 양성 대조군을 말한다. 검사 신뢰도에 대한 독립적인 평가를 위하여, Calibrator 제조에 사용되는 hTrx1와 다른 Lot 번호의 hTrx1를 사용한다.

• 본 공정은 DxMe® BC Kit의 구성 반제품인 Positive Control을 제조하는 공정이다.

• 국내용은 Trx1 단위를 U/ml, 해외용은 ng/ml 단위로 작성한다.

• 본 지침서는 국내용 단위(U/ml)로 작성되었다.

1.2 작업 전 점검 사항

• 작업대의 정리 정돈 및 주변 청결 상태가 양호한가?

• 측량 및 공정에 사용되는 기구 또는 설비는 세척 또는 제조 조건에 적합하게 준비 되었는가?

• 사용 원료가 유효기간 내에 있는가?

• 제조 시 사용되는 계측기의 검교정 기한이 유효한가?

• 제조에 사용되는 설비의 밸리데이션 기한이 유효한가?

• 작업자가 규정된 복장을 갖추었으며 해당 제조 표준을 숙지하였는가?

• 제조실의 작업 환경이 생산에 적합한가? [온도(20~26℃)/습도(20~60% RH)]

1.3 2Kit 생산(Antibody Coated 96-well Plate 1개)에 따른 사용원료(코드번호) 및 사용량

• PBSA Buffer 제조 지침서(ESH-WS(BCE02)-7501-01)에 따라 제조된 PBSA Buffer ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2 ㎖

• 1,000U/㎖ hTrx1; Thioredoxin1, Human(BCM005)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 1개(0.04 ㎖)

※ Positive Control과 Negative Control 제조에 필요한 양을 합하여 사용

• 2ml Tube_Lock; Safe-Lock 2ml Tube (EMA020)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2개

1.4 사용 설비

• Pipet-aid(ESH-GP-026-01, ESH-GP-079), 피스톤식 부피계 1,000㎕(ESH-GP-006-02, ESH-GP-006-04), 피스톤식 부피계 200㎕(ESH-GP-007-02, ESH-GP-007-04), 피스톤식 부피계 100㎕(ESH-GP-074), 볼텍스(ESH-GP-024, ESH-GP-083), 피스톤식 부피계(ESH-GP-049, ESH-GP-073)

1.5 제조 방법

1) 제조 지시에 따라 Positive Control의 제조량을 ①(개)로 정한다.

① Positive Control 제조량(개) = 제조 지시량

2) Positive Control 생산량(㎖)을 계산②한다.

② Positive Control 생산량(㎖) = ① × 분주량 + 여분 → 결과값을 소수점 올림

※ 분주량 = 0.3㎖

※ 여분(㎖) = 1㎖(안전한 분주를 위한 여분)

※ 파이펫 오차를 줄이기 위하여 소수점 올림(소수점이 많을 수록 파이펫 분주에 오차가 커짐)

3) 1,000U/㎖ hTrx1의 필요한 개수는 Positive Control과 Negative Control의 필요량을 합하여 계산③ 한다.

③ 1,000U/㎖ hTrx1 필요 개수 =(㉠ + ㉡) ÷ 1,000U/㎖ hTrx1 1개 용량→결과값의 소수점 올림

㉠ Positive Control의 1,000U/㎖ hTrx1 사용량(㎖) = 0.02 × ②

※ 0.02는 1,000U/㎖을 20U/㎖로 희석하기위한 상수

㉡ Negative Control의 1,000U/㎖ hTrx1 사용량(㎖) = 0.005 × ②

※ 0.005는 1,000U/㎖을 5U/㎖로 희석하기위한 상수

※ 1,000U/㎖ hTrx1 1개 용량 = 0.14㎖

※ 개수는 정수로 계산해야 하므로 결과값에서 소수점을 올림

4) 1,000U/㎖ hTrx1을 필요량 ③(개)에 맞춰 준비한다.

5) 용량에 맞는 tube에 PBSA Buffer ②(㎖)을 넣는다.

6) ‘5)’에 들어있는 PBSA Buffer를 ㉠㎖ 제거하고 1,000U/㎖ hTrx1를 ㉠㎖ 첨가한다.

7) 볼텍스로 0.1분(6초) 동안 섞는다.

8) 제조된 Positive Control는 피스톤식 부피계를 사용하여 2ml Tube_Lock ④개에 0.3㎖(300㎕)씩 분주하여 지정된 장소에 보관한다.

④ 2 ㎖ tube 개수 = ①

1.6 제조 시 주의사항

• 작업 시 규정된 복장을 착용한다.

• 제조 시 유효기간내의 원료를 사용한다.

• 제조 시 검교정 기한이 유효한 계측기를 사용한다.

• 1,000U/㎖ hTrx1 사용량은 Positive Control과 Negative Control 제조에 필요한 양을 합하여 준비한다.

1.7 부적합 발생 시 후속 절차

• 품질보증관리팀장이 시험 검사한 후 이상 발견 시, 절차에 따라 폐기처분 하도록 한다.

• 품질보증관리팀장이 시험 검사한 후 이상이 없을 시, 절차에 따라 특채하여 사용하도록 한다.

1.8 식별 관리

1.8.1 식별 표식 방법

• 식별추적관리 절차서(ESH-7504)의 7.4항과 7.6항에 따라 라벨을 부착한다.

1.8.2 Lot 번호 부여 기준

• 식별추적관리 절차서(ESH-7504)의 7.4.1항에 따라 반제품 Lot 번호를 부여한다.

1.8.3 반제품 부착용 라벨 종류 및 방법

• BCE02 라벨 출력 및 부착 제조지침서(ESH-WS(BCE02)-7501-13을 참고한다.

1.9 보관 장소 및 조건

• 보관 장소: 포장실(C4) 냉장고(ESH-GP-089)

• 보관 조건: 2~8℃

1.10 유효기간

• 제조일로부터 13개월